HZFH-408电流、电压

互感器负荷箱

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、主要特点	4

二、主要技术指标	4

三、使用指南	4

四、误差计算公式	4

五、设备附件清单	5

六、包装和运输：	5

七、售后服务	5

# 一、主要特点

重量轻，外形美观，电流范围宽。

# 二、主要技术指标

1、环境条件

温   度：5—40℃   湿   度:80(25℃)

海拔高度: 1500m   电源频率：50HZ

2、额定电流：5A或1A

3、额定电压：100V或100/V

4、电流范围：5%-120%

5、电压范围：20%-120%

6、额定容量（电流）：2.5-60VA；（电压）：1.25-158.75VA

7、功率因数：0.8，1.0

8、准确度（电流）：±3±0.0025VA；（电压）：±3±0.1VA

9、额定频率：50Hz

# 三、使用指南

1、将本设备串接到被试电流互感器的K2与校验仪Tx之间。

2、将负荷调节到被试电流互感器的实际二次负荷。

注:部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的,单位为VA.电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的单位为Ω.它们的转换关系为:

容量(VA)=电阻值(Ω)*二次电流(A)* 二次电流(A)

将本设备可靠接地。

注意事项：为保证互感器二次负载的准确性，必须使互感器二次端连接在负载箱的两条连接线总电阻值为0.06Ω。若二次再联校验仪则校验仪对互感器二次引起的负载也算进去，这样才能保证精度。

# 四、误差计算公式

负载箱内的线圈是不要敲击，以免引起阻抗的变化。

阻抗值Z=R2+X2	Ω

功率因数COS=RR2+X2

# 五、设备附件清单

1、使用说明书                    一本

2、测试证书                     一份

3、产品合格证                   一份

# 六、包装和运输：

1、产品的包装保证产品及其组件零件在整个运输和储存期间不致损坏及松动；

2、产品在运输过程中具有防止震动、颠簸和冲击现象的措施；

3、包装箱上用油漆书写产品名称及注意事项的明显标志和符号；

4、出厂的每台仪器均附有产品合格证（包括出厂试验数据）、装箱单及使用说明书。

# 七．售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。

2、仪器壹年内凡质量问题由我公司免费维修。

3、仪器使用超过二年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317