HZSQ-427

数字双钳相位伏安表

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

安全事项：请阅读以下简明的规则，不遵守以下规则可能会导致危险。请阅读完整的使用说明以获取有关安全事项的相关信息。

1、使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。

2、仪表于潮湿状态下，请勿使用，或更换电池。请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。禁止在易燃性及危险场所测试。

3、测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。不能用于测试高于500V的电压。

4、测试时确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，请勿将手触输入插孔，以免触电。

5、仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。

6、长时间不用本仪表，请取出电池，当需要更换电池时请选择经认可的电池注意电池正负极。

7、严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表。

目 录

一、 概述	3

二、 基本误差	4

三、 工作误差	5

四、 其它技术特性	6

五、 仪表结构	6

六、 安全特性	7

七、 使用操作	7

八、 显示屏角度选择	9

九、 电池更换	9

十、 成套配置	9

# 一、 概述

该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。

# 二、 基本误差

1、参比工作条件

（1）环境温度：（23±5）℃

（2）环境湿度：（45～75）% RH

（3）被测信号波形：正弦波、β=0.02

（4）被测信号频率：（50±0.2）Hz

（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（6）测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、0.5A～1.5

（7）外参比频率电磁场干扰：应避免

2、基本误差极限

（1）交流电压（见表1）

| 表1：交流电压测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| 20V | 0.01V | ±（1.2%RD+2） |
| 200V | 0.1V | ±（1.0%RD+2） |
| 500V | 1V | ±（1.2%RD+2） |

输入阻抗：各量限均为2MΩ

（2）交流电流（见表2）

| 表2：交流电流测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| 200mA | 0.1mA | ±（1.0%RD+2） |
| 2A | 1mA |  |
| 10A | 10mA |  |

（3）相位

U-U、U-I、I-I（见表3）

| 表3：工频相位测量误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
| 0～360° | 1° | ±3° |

测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40KΩ

# 三、 工作误差

1、额定工作条件

（1）环境温度：（0～40）℃

（2）环境湿度：（20～80）% RH

（3）被测信号波形：正弦波、β=0.05

（4）被测信号频率：（50±0.5）Hz

（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（6）测量相位时被测信号幅值范围

测U1-U2相位时：30V～500V

测I1-I2 相位时：10mA～10.00A

测U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A

（7）外参比频率电磁场干扰：应避免

2、额定工作误差极限

在二、1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

# 四、 其它技术特性

1、显示位数：三位半

2、采样速率：3次/秒

3、电源：单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA

4、外形尺寸：表壳尺寸：192mm*95mm*55mm

钳壳尺寸：140mm*42mm*20mm

钳口尺寸：Φ7mm*9mm

5、重量：表体：280g；测量钳：2×200g

6、储存条件：温度：－10℃～50℃

# 五、 仪表结构

| 1、绝缘护套 | 2、三位半显示屏 | 3、 ON-OFF按钮 |
| --- | --- | --- |
| 4、功能量程开关 | 5、电流钳插孔（2路） | 6、电压输入插孔（2路） |
| 7、电流钳钳口 | 8、电流钳 | 9、电流钳引线 |
| 10、测试鳄鱼夹（4个） | 11、测试线（4根） | 12、短接线（1根） |

# 六、 安全特性

1、耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器（电流钳）铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。

2、绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间：≥10MΩ。

# 七、 使用操作

按下 ON-OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。

1、测量交流电压

将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。

两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从U2 插孔输入进行测量。

2、测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限，将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。

测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。

3、测量两电压之间的相位角

测 U2 滞后U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量 U2 输入电压。

注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。

4、测量两电流之间的相位角

测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。

5、测量电压与电流之间的相位角

将电压从U1输入，用I2测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。

也可将电压从 U2 输入，用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。

6、三相三线配电系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。

换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。

7、三相四线系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。

8、感性、容性负载判别

旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。

# 八、 显示屏角度选择

若需改变显示屏角度，可用手指按压显示屏上方的锁扣钮，并翻出显示屏，使其转到最适宜观察的角度。

# 九、 电池更换

当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时，说明电池电量不足，此时应更换电池。

更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源。将后盖螺钉旋出，取下后盖后即可更换9V专用电池。

# 十、 成套配置

1、主 机：                      1台

2、测试线：                     1套

3、电流钳：                     2 把

4、铝合金机箱：                 1个

5、说明书：                     1本

6、出厂检测报告：               1份

7、合格证：                     1个

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317